一批口腔科设备的采购需求

- 设备名称、数量及预算：

- 机扩根管马达预备机4台，单台预算9000元，总价36000元。

- 喷砂洁牙机1台，单台预算14000元，总价14000元。

- 超声根管治疗仪5台，单台预算10000元，总价40000元。

- 热牙胶机4台，单台预算9000元，总价36000元。

- 计算机控制局部麻醉系统2台，单台预算30000元，总价60000元。

- 总预算196000元。

- 付款方式：

甲方验收货物合格，正常使用一个月后付60%货款，正常使用六个月后付30%货款，余款 10%一年后付清

- ★资质要求：

- 供应商为生产厂商的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。所投产品须按照《医疗器械注册管理办法》的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

- 三、报价要求

- 1. 投标报价以人民币填列。

- ★2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。

- ★3. 验收及相关费用由投标人负责。

- 四、技术要求

（一）机扩根管马达预备机

技术参数要求：

一、主机部分

1.1 内置11个可供医生自行设置的程序M0-M10，单独的根测模式M0。
1.2 在0.5–5.0Ncm范围内可设置有15个微调扭矩值。
1.3 动态扭矩实时监控，TFT操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小。
1.4 遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作。
★1.5 转速可以调节区间50 rpm—1500rpm，参数适配市面上所有锉系统。
1.6 工作模式包含：连续旋转模式（正转、反转），往复旋转模式，ATC自适应扭矩模式。
1.7 高级功能：本机版本、自动关机时间、自动返回时间、音量设置、背光度、左右手设置、根测灵敏度、语言设置、启动模式、自动校准、恢复出厂设置。
1.8 自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数。
★1.9 适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，内置250/30 : 210/30 : 150/30 : 30/150多组往复旋转角度数据，并且参数可调整。适用于Reciproc、Waveone、Mtwo、Protaper等系统。
1.10 可重新设定设备出厂时内部存储的数据，记忆模式保存调整后的数据。
1.11 内置充电电池，可连续稳定工作4小时以上，待机时间1个月以上。
1.12 无线根管马达，按键启动关闭，操作简便。
★1.13 一体化高精度1:1弯机头，机头可360°旋转
1.14 一体化弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养。
★1.15 整机不少于2年质保（包括主机及弯机头）
1.16 环境条件：5℃~40℃，相对湿度≤80%，大气压力：70kPa～106kPa。
1.17 手柄内置根测功能，M0模式下可独立作为根测仪使用，连接测量线可实现功能与牙根尖定位仪E-PEX相同（多频自适应技术）。
1.18 可通过连接测量线实现边测边扩功能，实时反馈锉针距离根尖的位置。
1.19 连接根测模式下，自动开启、停止功能，即进入根管口导通开始工作退出根管口停止工作。
1.20 到达根尖位置自动停止/反转/减速，双重保护防止超扩、断针及行成台阶，且动作止点距离根尖的长度可自行设置。

（二）喷砂洁牙机

技术参数要求

1.具有龈上喷砂、龈下喷砂功能。

2.采用自动供水系统，可装入纯净水或蒸馏水，也可以使用次氯酸钠、洗必泰等药液。

3.可通过触控屏调节水量大小。

★4.可通过触控面板调节功率（输出气压）大小。

5.具有管路一键清洁功能。

★6.喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。

7.喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。

8.喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护。

9.喷砂手柄尾线接口带有防滑纹，便于操作。

10.全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。

11.龈上、龈下独立喷砂粉罐，罐身有清晰数值，实时显示砂粉余量。

12.龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。

13.外置电源适配器，实现水电分离。

（三）超声根管治疗仪

技术参数要求：

1.电源输入：AC220V-240V  50Hz    输入功率：15VA～50VA

2.输出的尖端主振动偏移（最大值）：90um，偏差+50%

3.输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz

4.输出的半偏移力（最大值）：2N，偏差+50%

5.尖端输出功率：3W～20W

6.主机保险：T0.5AL250V

7.进水压力:0.1bar~5bar(0.01MPa～0.5MPa)

（四）热牙胶机

技术参数要求：

1、 本仪器适用于各类牙髓炎、牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的填充治疗；

2、无线手持式设计，符合人体工程学的舒适握感，操作轻巧灵活；

3、标配6枚可重复使用的注胶针，有多种可重复使用注胶针型号供选购；

★4、可重复消毒使用注胶针，符合更严格的感控要求，有多种注胶针供选购；

5、银针可360°旋转，装上隔热保护罩后，方便快捷；

6、牙胶棒直接装载到注胶针内部，有效减少牙胶在机器内部的残留，清理方便；

7、牙胶棒装载到注胶针内部，随时可以更换牙胶，无需等待机器冷却；

8、采用OLED液晶屏显示，机器电量、温度等参数可以清晰直观的显示；

9、标配2颗2500mAh以上大容量电池，可便捷更换；

10、可精准直观的显示牙胶余量情况；

11、可精准直观的显示牙胶余量情况；

★12、有完善的保护机制，超时自动停止加热，超时自动关机；

13、工作温度可在90-120℃间设定，并且可预设五个档位；

14、充电过程中，充电底座可以实时监控电池温度，充电更安全；

15、此设备需同时进行耗材采购议价。

- 计算机控制局部麻醉系统技术参数

- 1、用于所有口腔传统麻醉方式，同时可进行上牙槽前神经、上牙槽前中神经及牙周膜韧带麻醉（牙周膜韧带麻醉有声音和压力的视频提示）

- 2、具有自动及手动回吸功能和排气功能

- 3、牙周膜韧带麻醉有声音和压力的视频提示，实时反馈注射压力

- 4、采用三种操作模式和速度：

- 安全模式（一种速度）慢速：0.005ml/s

- 普通模式（两种速度）慢速、中速0.03ml/s

- 快速模式（三种速度）慢速、中速、快速0.06ml/s

- ★5、三种给药模式中，慢速时均具备自动巡航功能，可实现自动给药

- 6、具有定量给药功能；

- 7、显示药量进度条，显示已使用药量；

- ★8、具有自动保护装置，当注射压力过大时，可自动停止注射；

- 9、具有脚踏控制给药功能；可自行设置产品背景，语言，屏幕亮度和音量；

五、服务要求

★1. 整机含所有易耗件自验收合格之日起原厂保修≥2年；终身免费提供维修密码或密码相关物理媒介；设备终身提供维修，软件终身免费升级，快速修复时间（最长三天）承诺，否则提供备用机；以上须提供相应的原厂书面保修承诺；投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

★2. 保修期内7×24小时技术及服务响应，响应时间小于2小时，到达现场时间小于24小时，48小时以内解决故障。保修期自验收合格之日起计算。保修期内故障率不得超过每年18天，故障时间每超过一天质保期相应延长5天。保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

3. 保修期内每年对设备维护≥4次，每年免费提供设备校准服务不少于1次。保修期内由生产厂家负责技术和保养培训，承担售后服务和年度校准，并出具相关材料。

4. 投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

★5. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

6. 提供现场技术培训。

★7. 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

★8. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。安装过程中发生的费用由卖方负责。

★9. 交货期：合同签订日起15日历天。

★10. 交货与实际投标参数不符的，买方可要求退货，并且卖方须向买方支付合同价格三倍金额的赔偿。