一批康复科设备的采购需求

- 设备名称、数量及预算：

- 肢体康复工作站（上下肢）（功率踏车）2台，单台预算7万元，总价14万元

- 电动起立床（站立康复训练器）1台，单台预算3.2万元

- 下肢持续被动活动仪1台，单台预算2.6万元

总预算19.8万元。

- ★资质要求：

- 供应商为生产厂商的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。所投产品须按照《医疗器械注册管理办法》的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

- 三、报价要求

- 1. 投标报价以人民币填列。

- ★2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。

- ★3. 验收及相关费用由投标人负责。

- 四、技术要求

（一）肢体康复工作站（上下肢）

技术参数要求：

1、电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz

2、输入功率：200VA；

3、旋转速度：1-60rpm，步进1rpm；转速允许误差±10%或±3rpm，二者取大值；

4、转速变化率不大于0.5r/s²；

5、训练手柄高度连续可调：0～235mm，允差±10%；

6、训练手柄前后连续可调：0～120mm，允差±10%；

7、训练时间设定0-60min，步距1min，允差±5s；

8、训练速度1-60级可调；

9、训练阻力1-20级可调。

★10、小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾；

主要功能要求：

1、主被动训练模式：主动训练、被动训练、主被动训练；

2、上下肢训练模式：单上肢训练、单下肢训练、上下肢独立训练；

2、Android系统，上、下肢同步训练、独立训练；

3、本机训练数据自动存储、一键打印；

4、操控方式：≥10寸彩色触控大屏，屏幕360°可旋转。

5、本机训练数据自动存储、一键打印；

★6、具有训练时间、运动方向、训练模式、训练处方、主动运动阻力、痉挛保护等级等设定功能；

7、左、右肢体平衡检测；在训练过程中提供肌力对称性信息，通过训练界面互动游戏倾斜度提示显示，以及实时显示两侧肢体运动百分比；

★8、运动方向可调：有正、反两种运动方向，在训练过程中可以改变方向；

9、转向时间可设置：1～20分钟，正常训练过程中在设定转向时间到后改变运动方向；

10、具备多种3D动画情景模拟；

11、支持医师PC端给患者建档，数据实现：U盘驱动、WiFi传输、网络传输三种模式；

12、提供多种训练轻音乐伴奏；

13、痉挛自动检测，自动释放；

14、痉挛灵敏度：敏感、标准、不敏感模式，痉挛保护应在（延迟时间+2s）内被激活；

15、痉挛后方向可调：可调节痉挛后旋转方向与原方向相反；

16、痉挛保护激活时伴有声音提示信号，该信号持续到手动将其关闭；

★17、提供多种适应症标准化训练模式、便捷个性设置训练模式；

18、训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

19、支持当前训练数据查看、历史训练数据查看；曲线分析、柱状图分析；

20、支持PC端数据无线传输到单机自动排队，无需医师在单机上设置；

21、支持单机数据无线传输到PC端，自动累计数据，无需医师拷贝数据；

22、支持单机训练数据查看、打印；

23、支持PC端训练数据查看、分析、打印、下载；

24、可实现单机系统升级；

25、为特殊患者提供左、右肢护具，可快捷互换;

26、可连接情景互动平台、实现多台竞技比赛；

27、配置轮椅固定锁紧装置。

★28、具有应急安全保护开关。

（二）电动起立床（站立康复训练器）

技术参数要求

1、整机尺寸：长≥22000mm，宽≥1000mm，高≥2000mm，允差±50mm；

2、床体尺寸：长≥1700mm，宽≥600mm，允差±50mm；

★3、床体站立角度调节功能，通过手控器电动控制站立角度，站立角度范围：0º～90º±3º，连续可调；

4、辅助升降台最大承重≥20kg；

5、辅助升降台手动调节范围为0～460mm，允差士50mm；

6、脚踏板调节功能：通过手动装置对脚踏板进行站立时踝关节内/外侧和背屈/跖屈角度调节，调节范围-30°～30°，允差士3°；

7、具有活动脚轮和固定脚装置。在平坦地面上放置时，活动脚轮应同时着地并具有锁止装置；使用固定脚后，活动脚轮升起，固定脚着地，在地面上放置稳定；

★8、具有紧急停止功能，按下紧急开关按钮，设备立即停止工作；

9、安全工作载荷：≥170kg；

10、安全工作载荷时的运动噪音≤55dB(A)。

功能要求

1、电动调节：采用电动调节系统，通过手控器轻松调节床体角度，操作便捷且省力；

2、渐进式训练：逐步增加站立角度（从倾斜角度到完全直立），帮助患者适应直立状态，减少头晕或其他不适感；

3、多重安全保护装置：紧急停止按钮、点动控制操控系统、防跌倒装置等；

4、床垫采用高密度海绵质，提供良好的支撑性和舒适性；床体采用高强度钢材和耐用塑料，确保设备的稳定性和使用寿命；

5、可拆卸装置：部分部件（如绑带、辅助升降台）支持拆卸，便于清洁和维护；

6、人体工学设计：辅助升降台调节位置可根据患者身高进行调节，确保患者在使用过程中保持自然舒适的姿势；

7、低噪音设计：电动驱动系统运行时噪音低，不会对患者或周围环境造成干扰；

8、易于维护：设备结构设计简洁，日常清洁和维护方便快捷；

9、适用性强：广泛适用人群，灵活的应用场景，满足不同场所的康复需求。

（三）下肢持续被动活动仪

技术参数要求：

★1、活动范围：

a)膝关节屈伸：-10°-135°，步进1°，允差±5°；

b)髋关节屈伸：5°～100°，允差±5°；

c)踝关节背屈跖屈：-25°～30°，允差±5°。

2、运动速度：35°/min-170°/min，10档可调节，每档步进为15°/min，允差±10%

3、大腿、小腿可调节长度：0-19cm，最大值允差±10%

4、训练时间可设置：10～120min，步进10min,允差±10s

5、髋关节、膝关节和踝关节被动运动同步进行；

★6、训练暂停功能；可设置屈曲和伸展运动末期运动暂停时间，范围：0～30s，步进1s,允差±1s。

- 热身模式：角度循环递增，增加患者被动运动的适应性；

五、服务要求

★1. 整机含所有易耗件自验收合格之日起原厂保修≥2年；终身免费提供维修密码或密码相关物理媒介；设备终身提供维修，软件终身免费升级，快速修复时间（最长三天）承诺，否则提供备用机；以上须提供相应的原厂书面保修承诺；投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

★2. 保修期内7×24小时技术及服务响应，响应时间小于2小时，到达现场时间小于24小时，48小时以内解决故障。保修期自验收合格之日起计算。保修期内故障率不得超过每年18天，故障时间每超过一天质保期相应延长5天。保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

3. 保修期内每年对设备维护≥4次，每年免费提供设备校准服务不少于1次。保修期内由生产厂家负责技术和保养培训，承担售后服务和年度校准，并出具相关材料。

4. 投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

★5. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

6. 提供现场技术培训。

★7. 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

★8. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。安装过程中发生的费用由卖方负责。

★9. 交货期：合同签订日起15日历天。

★10. 交货与实际投标参数不符的，买方可要求退货，并且卖方须向买方支付合同价格三倍金额的赔偿。